## Sheet1
序号 | 仪器设备名称 | 生产厂家 | 规格/型号 | 原址 | 新址 | 要求
1 | 多接受同位素质谱仪 | Nu | Nu PlasmaII | 南海路5-109 | 古镇口园区10号楼超净实验室 | 原厂服务。根据制造商验收测试项目进行设备测试。检查进样系统、气路控制、水循环系统、真空系统等。使用标准溶液检测不同同位素（Sr、Nd、Pb、Fe、Mg等）的灵敏度，检测不同同位素（Sr、Nd、Pb、Fe、Mg等）测试时的稳定性和分辨率。检测法拉第杯及离子计数器的噪声
2 | 等离子体质谱仪 | 安捷伦 | 7900 | 南海路5-109 | 古镇口园区7B 318 | 根据制造商验收测试项目进行设备测试。确认离子传输效率，检查气路与真空系统，使用1ppb标准溶液进行灵敏度与检出限、氧化物产率、二价离子产率、质量分辨率、短期稳定性、长期稳定性的检测，并且进行背景噪音检测，再同时进行系统工程测试。
3 | 超短脉冲气态准分子剥蚀系统 | Photon Machines Excite | Analyte Excite | 南海路5-109 | 古镇口园区10号楼超净实验室 | 原厂服务。根据制造商验收测试项目进行设备测试。清点所有组件（拆装前进行激光器，光路模块样品室等检查模块是否完整），激光器参数（脉宽 波长 重复频率）进行验证，固定激光器及光学平台，安装扩束器和聚焦透镜，检查供电，设置激光参数，开启真空泵，确认真空度，通入工作气体进行调节流量等，在进行能量校准以及脉冲稳定性测试，使用硅片等作为测试样品，通过优化。达到目标分辨率。
4 | 超短脉冲气态准分子剥蚀系统 | Photon Machines Excite | Analyte Excite | 南海路5-109 | 古镇口园区7B 318 | 原厂服务。根据制造商验收测试项目进行设备测试。清点所有组件（拆装前进行激光器，光路模块样品室等检查模块是否完整），激光器参数（脉宽 波长 重复频率）进行验证，固定激光器及光学平台，安装扩束器和聚焦透镜，检查供电，设置激光参数，开启真空泵，确认真空度，通入工作气体进行调节流量等，在进行能量校准以及脉冲稳定性测试，使用硅片等作为测试样品，通过优化。达到目标分辨率
5 | 等离子体发射光谱仪 | 安捷伦 | 5100 | 南海路5-109 | 古镇口园区7B 318 | 根据制造商验收测试项目进行设备测试。对光学系统性能进行确认（如波长范围及分辨率，检测器与光路进行对准），确认射频功率与频率，等离子体稳定性测试，进样系统气路控制检查，再通过标液进行灵敏度和精密度进行验证（同时测检出限与稳定性），达到使用标准，