大洋岩石圈与地幔动力学实验室精密仪器搬迁要求

  - 搬迁内容

大洋岩石圈与地幔动力学实验室五台精密仪器设备需从南海路园区搬迁至古镇口园区。

| 仪器名称 | 设备型号 | 服务人员要求 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多接收同位素质谱仪 | Nu Plasma II | 制造商或制造商在中国境内设立的全资或控股子公司在职工程师 | 设备拆卸前需由工程师根据制造商验收测试项目进行设备测试，由工程师和设备使用人双方确认仪器设备原有状态。搬迁到位调试完成后，再次进行搬迁前相同项目的设备测试，须根据设备使用人要求提供仪器设备性能测试报告，确认搬迁后的仪器设备性能不低于拆机前的状态。 |
| 激光剥蚀系统 | Photo Machines Excite 193nm | 制造商或授权代理商工程师 |  |
| 激光剥蚀系统 | Photo Machines Excite 193nm | 制造商或授权代理商工程师 |  |
| 电感耦合等离子体质谱仪 | Agilent 7900 | 投标人工程师（具备同类产品的操作许可或培训证明材料） |  |
| 电感耦合等离子体光谱仪 | Agilent 5100 |  |  |

  - 搬迁要求

本次搬迁工作暂定于4月底开始，具体搬迁启动时间以采购人通知为准。

  - 中标人提供清查盘点（搬迁前后）、拆卸、包装、运输、安装调试、性能测试、购买保险等服务，确保搬迁工作完成后仪器设备等物资能恢复到原使用状态。

  - 精密仪器设备须保证不得发生遗失、损毁，如发生遗失、损毁，对于遗失、损毁设备须维修至搬迁前性能，如无法维修，须赔偿获得采购人认可的新机。

  - 确保所有搬迁仪器设备的性能状态前后一致，按要求安装到位；（以前后性能一致为标准进行验收）；合同签订后按照采购人和中标人约定的时间进行搬迁服务工作。

  - 投标人需在采购人迁进实验室装修完成后，组织专业团队对采购人实验室环境及设施进行评价，确保迁进实验室状况达到仪器使用标准，并对不达标情况提供整改建议书，并承担实验室内相关仪器安装条件改造。

  - 除清单所列仪器外，尚有仪器附件（如机械泵、水冷机组、气瓶、UPS、仪器电脑等）具体清单未列出，所有物资包含在本项目内部分，投标人应提供详细搬迁和安装方案。搬迁过程中，中标人应承担除清单外新增设备/物资需求。

  - 投标人需为搬迁仪器设备等物资投保并提供相应的保险方案。投标人所购买保险覆盖搬迁作业全过程。在搬迁过程中，搬迁人员及第三者的人身安全由中标人负责。

  - 项目技术要求

  - 方案规划

投标人需对采购人新址和旧址进行勘察，提供详细的书面搬迁规划方案，指定项目技术负责人跟进搬迁实施，方案包括但不限于：

（1）搬迁前规划，包括对旧址和新址的勘察情况说明；

（2）搬迁流程方案及各阶段时间节点；

（3）车辆运输及工具配置方案；

（4）路线规划方案；

（5）仪器搬迁顺序及定位规划方案；

（6）人员配置方案及相关专业资质证明；

（7）提供搬迁关键环节技术保障相关支持硬件或软件。

（8）各类专业表格：场地确认、仪器状态确认、装箱单等。

（9）建立搬迁仪器设备搬迁周期状态表，由投标人和实验室管理人员做好全周期（搬迁前、拆机、包装、运输、安装调试、验收）记录，并协助做好归档。

（10）搬迁完毕验收通过后提供3个月的质保服务。

  - 现场确认

中标人搬迁前应对实验室现场条件（包括但不仅限于电压、电流、接地电阻、排风管道、温湿度等）进行确认；投标人应按照采购人的仪器设备搬迁要求，制定出详尽、可行的搬迁服务方案，经采购人确认后方可实施。

  - 搬迁前状态确认

仪器设备拆卸前由实验室相关负责人员与中标人技术人员现场对仪器设备的主机及零配件逐一核对、列出清单，开机测试各项功能并出具测试报告，双方签字认可后方可进行拆卸。

  - 精密仪器包装要求：

（1）针对不同仪器设备等物资类型提供充足的包装材料，至少包括专用木箱、纸箱、包装填充物、固定装置等，涉及原厂包装材料的由中标人免费提供；

（2）使用的包装材料应与仪器设备安全搬迁的技术要求相符合，做到防水、防火、防压、防碰、防震，满足环保要求，并配备必要的消防器材。

（3）作业期间包装箱体外部标识清晰明确。

  - 精密仪器拆卸要求：

仪器设备等物资状态确认后，中标人针对不同仪器设备状况，安排具备相应仪器设备操作许可或培训证明材料的专业技术人员进行拆机，拆机后对仪器设备等物资及相关配件进行详细标注及登记。搬迁作业期间需对精密仪器设备等物资进行拆机前表面除尘清洁等维护保养处理，特别是装机前新址室内、台面应进行符合实验室要求的清洁工作。

投标人必须依据清单中仪器验收要求，对精密仪器提供相对应的拆机服务。

  - 精密仪器安装要求

（1）仪器设备搬迁至新址实验室后，中标人根据搬迁规划规定的时间节点进行包装拆除，定位至指定位置并及时回收包装材料；

（2）所有仪器设备等物资按照规定完成安装，根据各仪器要求进行调试。

  - 搬迁后状态确认及验收

（1）仪器设备等物资送达指定位置后逐项清点，确保数量和发运前保持一致；到达新实验室的仪器设备等物资和装箱单所标明的名称、品牌、型号、数量、固定资产编号一致；

（2）仪器设备安装调试后由中标人指定人员会同实验室相关负责人员对仪器设备等物资状态进行确认，完成与搬迁前相同的指标测试，在确保仪器设备等物资恢复到拆卸前状态后由双方指定人员签字确认；

（3）搬迁前后对仪器设备等物资文件做资料存档，确保搬迁后仪器设备等物资及附件外观与搬迁前相比无新增破损、锈蚀、碰伤等；

（4）精密仪器设备在搬迁至目的地后由投标人负责在20个日历天内完成货物的安装、调试工作；之后10个日历天内完成搬迁设备的验收。

（5）搬迁后仪器未达校准规范或验收要求的，投标人必须提供维修或者更换服务，维修需在30个日历天内完成，未能在30个日历天内完成维修工作需提供同品牌、同型号或高于原有配置仪器设备的换新服务。如仪器设备未达校准规范或验收要求，则采购人有权不支付合同款项。

  - 运输

（1）运输车辆为符合交通管理条例的箱式封闭货车，车辆状况良好并具有搬运资质和通行许可，保险有效、年检合格；个别仪器设备（如多接收同位素质谱仪）需采用气垫悬浮车运输；

（2）根据仪器设备等物资搬运的要求，运输过程做好防雨、防水、防火、防压、防碰、防震、防倾斜、防腐等保护措施；

（3）可采用拖车、液压车、移动平台车、叉车、吊车等辅助运输，对可能需要用到的各种特种设备由中标人安排提供，所有现场作业需用到的特种设备保证干净且具备检验合格证书、操作人员具备相应操作证书；

（4）采用环保材料对迁出、迁进实验室地面、墙面进行保护，防止地面、墙面划伤等；

（5）对无法正常从实验室迁出或迁进的仪器设备等物资，双方协商后可采用专业、合理措施迁移，相关拆除产生的垃圾由中标人负责清理，拆除后的复原工作由中标人承担，相关费用包含在投标总价中。

  - 售后服务要求

- 搬迁完毕验收通过后提供3个月的质保服务。

- 搬迁或安装过程中设备有损坏的，由投标人负责维修。投标人维修物品的保修期不少于3个月（从采购人验收合格之日起算）