电感耦合等离子体发射光谱仪招标参数

★为废标项 ▲为重要参数

1. 总体要求

1.1全谱直读型电感耦合等离子体发射光谱仪，广泛应用于各行业的科研和生产过程分析，可方便的进行定性、半定量和精确的定量分析，是常量、微量和痕量无机元素同时分析的理想仪器。

▲1.2 所投产品必须为制造厂商同类型产品中的成熟型号，该型号信息网络可查，不允许因本次投标升级原有配置。提供同型号产品至少10份中标通知书或合同复印件。

2. 技术要求

2.1 进样系统：

2.1.1 可选高效石英进样系统，并支持耐高盐、耐氢氟酸、耐有机物等多种进样系统可选。

2.1.2 分体设计的可拆卸式石英炬管，预准直的炬管座内置式气路连接。

2.1.3 12滚轮，4通道蠕动泵，泵速调节范围不小于0-120rpm，连续可调。

▲2.1.4 气路部分均采用高精度的质量流量计控制，其中等离子体气流量控制精度≤1L/min，辅助气流量控制精度≤0.1L/min，雾化器流量控制精度≤0.01L/min。

▲2.1.5不低于240孔位自动进样器，样品管体积≥15mL，XYZ三轴进样系统。（提供实物照片证明）

2.2 检测器

★2.2.1 检测单元：≥100万像素CCD检测器，一次曝光；CCD成像尺寸：≥24.5μm×24.5μm 。(须响应具体的数值)

▲2.2.2 封装在传感器内部的TEC进行检测器恒温，恒温温度不低于-10℃。（须响应具体的温度数值，恒温温度提供软件截图并盖章证明）

2.2.3 高紫外量子化效率，无镀膜，量子化效率不低于75%，具有极宽的动态范围和极快的信号处理速度。

2.3光学系统：.稳定高效的中阶梯光栅光学系统

★2.3.1 恒温温度≤36℃，精密度±0.1℃，驱氩气。（须响应具体的数值，恒温温度提供软件截图并盖章证明）

★2.3.2中阶梯光栅石英棱镜二维分光系统，不接受CaF2棱镜系统，中阶梯光栅刻线密度≥80条/毫米。

2.3.3 焦距:≤390mm。

▲2.3.4 全谱直读，全波长覆盖，165-850nm；可测Al 167.079nm。（提供Al 167.079nm谱线的测量截图并盖章证明）

▲2.3.5 波长校正: 每次点火，仅用C、N、Ar谱线，自动进行光谱位置校正无须波长校正溶液。（提供软件截图并盖章证明）

★2.3.6利用无干扰的氖特征谱线，对光谱的细微偏移进行实时校正，确保长期稳定性。（提供软件截图并进行技术说明加盖公章）

2.3.7 吹扫型光室：对189nm以下波长测定，选择氩气进行光路吹扫，不得使用真空泵。

2.3.8 光学分辨率（FWHM）：≤7pm @200 nm。

2.4等离子体：

▲2.4.1 自激式全固态射频电源，电源功率：700-1600W，连续1W可调。（提供功率设置界面截图并盖章证明）

2.4.2 垂直矩管，轴向、径向双向观测。

2.4.3 频率：≤30MHZ；功率稳定性: ≤0.1%，频率稳定性：≤0.01%。

2.4.4 尾焰去除：冷锥接口，无需配置空气压缩机进行尾焰切割。

2.5 软件要求：

2.5.1 图形化操作界面，软件操作方便、直观，具有定性、半定量、定量分析功能。

2.5.2 具有全谱采集功能，软件上可直接获取完整全谱图。

2.5.3 具有多种干扰校正方法和实时背景扣除功能：如标准比较法、内标法、干扰元素校正系数法（IEC）、标准加入曲线法等，丰富了用户多种分析研究的手段。

2.5.4 具有可视化炬焰观测模块。

★2.5.5 可集成同品牌超级微波消解仪，自动化分析仪器平台实现消解到测试的全流程自动分析。（提供设备彩页资料及实物照片并盖章证明）

▲2.5.6 可用于金属或岩石或地矿等的钙，镁元素的测定，且经过标准物质验证，准确度小于2%。（提供品牌ICPOES设备影响因子大于30的论文证明，选择金属、岩石、地矿其中一个证明即可）

2.6      性能要求：

2.6.1 分析速度：约每分钟200条谱线。

2.6.2 测定谱线的线性动态范围：≥105（以Mn257.6nm 来测定，相关系数≥0.999）。

▲2.6.3 精密度：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%（需现场验收）。

▲2.6.4 稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，4小时的长时间稳定性RSD≤1%。（需现场验收）

▲2.6.5 检出限：(单位ug/L，按JJG768-2005规定的元素，需现场验收)

| Zn213.8 | Ni221.6 | Mn257.6 | Cr283.5 | Cu324.7 | Ba455.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.3 |

3.      配置要求

3.1电感耦合等离子体发射光谱仪主机  1台

3.2 全自动氖或汞灯波长校正装置1套

3.3 耐氢氟酸进样系统 1套

3.4 ICP专用操作软件 1套

3.5安装附件包（含水路气路连接管*1套，耐高温排风管*1个，用户手册*1）

3.6 240位自动进样器一台，含15mL样品管240个

3.7 主流台式电脑一台，含操作系统

3.8冷却循环水系统一台，制冷量1490W，温度范围5-35℃

3.9黑白激光打印机一台

4. 服务要求

4.1      提供仪器的详细操作说明书。

4.2      用户现场免费安装、调试、培训，维修响应时间一般情况≤24小时，到现场时间小于72小时；供应商设有专业的培训中心，为用户提供免费培训（2人次，不少于4天）。

4.3      仪器安装调试合格后制造商提供保修期一年，制造厂方终生提供维修服务和技术支持。